嘉庚创新实验室

物资采购文件

倒置荧光显微镜

编号：JGYQ-2022BJ-03

嘉庚创新实验室资产采购管理室

2022年2月17日

第一章  采购邀请

受实验室采购领导小组的委托，我部门以谈判采购方式进行以下项目的采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加投标。

- 项目编号： JGYQ-2022BJ-03

- 项目名称：倒置荧光显微镜采购

- 供货地点：厦门大学翔安校区

- 预算控制价：224000（最高控制价，人民币包干或需预留空间予用户支付报关报检及外贸代理等相关费用）。

- 报价文件递交截止：2022年2月25日上午10:00（请于截止日期当天将文件密封交至厦门大学翔安校区能源材料大楼3号楼3404室），该报价文件可邮寄，邮寄地址：厦门大学翔安校区能源材料大楼3404室（潘老师收，0592-2882503）。用邮寄方式递交的报价文件，必须在密封外层注上“报价文件”字样。

- 本批采购的咨询联系人：

技术需求方面请联系用户单位：江老师 13208167393

其他方面请联系

潘老师：0592-2882503 邮箱：hzpan@xmu.edu.cn

嘉庚创新实验室资产采购管理室

2022年2月17日

第二章  采购项目说明及要求

一、采购项目说明

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 224000 | 配置要求： 1、无限远色差校正的光学系统，明视野、相差、浮雕反差Emboss、荧光等多种观察观察方式， ▲2、照明系统：复眼照明系统，内置透镜阵列，LED冷光源，寿命≥10000小时,预定中心，打开即可观察，无需调节、维护。 3、目镜筒：人机学双目镜筒，可调中，瞳间距调节范围50－75mm 4、目镜：10倍宽视野带屈光度调节目镜，视野≥22 mm，配套眼罩 5、物镜转换器：≥6孔物镜转换器 6、多功能系统聚光器：≥7孔位模块，可提供微分干涉、相差、霍夫曼等多种观察模块 7、载物台：矩形超硬膜涂层载物台，整台面移动，、行程：≥X114 x Y73mm，尺寸：≥W260 x D300mm，可选择左手操作或者右手操作。 8、配套多孔板固定适配器、培养皿适配器、压片夹、培养瓶等多种适配器。 ▲9、具备一键切换功能，通过按键进行明场观察和荧光观察的切换，保证荧光观察不会混入透射光，保证荧光观察效果。为确保实现一键切换功能及荧光观察不混入透射光，必须提供仪器构造图片及详细产品说明。 ▲10、物镜：所有物镜的齐焦距离≥60mm； ⑴4X平场荧光相差物镜，N.A.≥0.13, W.D. ≥16.4mm，PHL ⑵10X平场荧光相差物镜，N.A. ≥ 0.30, W.D. ≥ 15.2mm，PH1 （3）超级荧光ELWD 相差 20XC物镜 N.A.≥ 0.45, W.D.≥ 8.2-6.9mm, （4）超级荧光ELWD 相差 40XC物镜 N.A.≥ 0.60, W.D.≥ 3.6-2.8mm, ▲11、显微镜主机配有双荧光光源接口，机身可同时安装长寿命金属卤钨灯，荧光寿命长达2000个小时和长寿命LED荧光照明光源，光源寿命长达10000个小时。且长寿命金属卤钨灯和长寿命LED荧光照明光源各配有独立的通道系统。为确保实现双荧光光源系统，须提供仪器的构造图片。 12、配套Emboss相差模块、与物镜对应的Emboss相差滑块 13、DAPI高品质荧光激发滤光块、FITC高品质荧光激发滤光块、TRITC高品质荧光激发滤光块 ▲14、可选匹配多种波长, 385/455/470/505/525/590/625 ,通过长寿命LED光源和滤光片连动使操作更加简便 ,可分别记忆各波长亮度，进行亮度再现。 ▲15、荧光光源预定中心，不用校正中心就能使用，容易操作，不用预热，即可通过控制器调节亮度。 16、1625万彩色摄像头 ① *芯片尺寸：全尺寸≥36 x 23.9mm,像素大小≥7.3um X7.3um； ②* 真实有效像素≥1625万像素； ③* 感光度：ISO200～12800 ④* 预览速度1636 x 1608，≥45帧/秒；4908 x 3264，≥6帧/秒 ⑤ 分辨率：4908×3264像素的高品质图像储存 ⑥ 接口：2.5X F接口 ⑦ 曝光时间：100m s～120s 17、高级图像分析软件 ⑴、带加密狗的正版图像分析软件、具有计数、自动形态参数测量、图像处理和图文报告功能； ⑵、具有实时图像处理功能，具有高质量的图像拍摄控制能力，并支持自动对焦 ▲⑶、可同时驱动双相机，快速切换照相，驱动单色相机时具有实时荧光伪彩色功能； ⑷、具有自动物镜定标功能；具有形态学、光度学参数测量功能 ⑸、具有电动显微镜控制功能，具有序列图记录功能，具有全面的数据测量和分析功能； ⑹、测量功能：可进行自动测量，半自动测量，交互式测量等操作。对测量结果进行开放/关闭/扩张/腐蚀/骨架化等操作，多种编辑工具；具备宏功能（Micro)–录制，编辑，界面设计，以实现自动化操作。 ⑺、大图拼接功能，拍摄超大视野图像，支持AF；具有卷积功能(去模糊)；多维图形拍摄。 ⑻、间时拍照功能：设置间时拍照时间，拍照的总时间，具有间隔拍摄功能，跟踪图像间时变化状态；可使间隔时间为0，具备视频拍摄功能； ⑼、用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息 ▲⑽、具备自动计数、自动分类等自动功能。 ▲⑾、具备中文/英文操作界面，通过软件可自由切换，方便用户选择，用户可自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息，EXCEL数据导出支持等多功能后期数据分析。 18、为确保整套系统的稳定性，超高分辨率高灵敏度彩色相机、图像分析软件、显微镜必须是同个品牌、同个厂家。 19、知名品牌电脑：4G内存，I5处理器，1T硬盘，23寸显示屏，win10系统。 |

- 投标要求：

- 本次采购项目所有产品均需报价。报价时不得更改文件中设备序号。（如有分项设备，需注明）

- 本次采购的报价文件需正本1份、副本2份，需加盖公章后密封提交。

- 投标供应商在报价文件中必须详细注明规格、品牌等技术指标。

- 售后服务要求：投标设备按厂家保修要求，投标人须注明保修年限。质保至少壹年（参数中有明确保修年限要求的按具体要求保修）。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

- 报价要求

（一）从中华人民共和国境内提供的货物投标报价提供人民币报价，总报价为本次采购货物安装调试完毕，经用户验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等费用。

（二）从中华人民共和国境外提供的货物投标报价，按CIP XIAMEN外币报价。原产地美国产品因贸易战产生的全部加征关税由投标人承担。

- 付款条件：

从中华人民共和国境内提供的货物：设备到达用户指定地点安装、调试验收合格后支付90%，10%质保金一年后支付。

从中华人民共和国境外提供的货物：100%不可撤销信用证，30%见单即付，70%验收合格后付。

- 报价文件必须包含报价一览表、投标货物说明一览表、供货配置清单、进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理证书的有效复印件（原件备查）、售后服务承诺及本采购文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

- 报价人必须提供营业执照有效复印件以及企业法定代表人对报价代表的授权书原件。

第三章  报价文件编写

格式1  报价书

致：嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为                     采购项目及服务的询价邀请，报价代表                             （全名、职务），经正式授权并代表报价人                   （报价人名称）按采购书规定提交报价文件正本1份和副本2份。

据此函，报价人同意遵守如下条款：

1、报价人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、报价自文件提交之日起有效期为60个日历日。

4、报价人同意提供按照采购人可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5、与报价有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                           邮编：

电话：                       传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期 ：              年          月          日

格式2    报价一览表

投标人全称（加盖公章）

报价项目：

| 合同包 | 货物名称 | 型号规格 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：以上报价包含增值税 （专用/普通）发票，税率为 。 |  |  |  |  |  |

投标代表签字                            职务

时      间：

格式3   规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

合同包：

| 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：1、报价人提交的报价文件中应将报价货物或服务项目按采购要求的技术、商务、服务等要求逐条列明，说明报价响应情况。

2、报价人应保证报价响应情况的正确性、真实性，报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价代表签字：

日        期：

格式4 制造商出具的授权书（参考格式1）

嘉庚创新实验室资产采购管理室:

我方                             （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按                 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在                               （投标人地址）的                            （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方           （采购编号）采购邀请关于                    （采购项目名称）要求提供的由我方制造的               （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                             （投标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                    （投标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于         年    月    日签署本文件，                     （贸易公司名称）于         年    月    日接受此件，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

（注：请附制造商公司主体证明材料，对于在中华人民共和国境外的制造商，需依照中国法律提交相关公证/认证文件。）

格式5    法定代表人授权书（原件）

兹有                      （单位名称）的法定代表人        （姓名）授权      （被授权人姓名）为嘉庚创新实验室                物资采购的采购代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：                               E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　月

格式6     售后服务承诺

致：嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的采购邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据采购文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　日

格式7    报名函

致嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为_____________（采购编号）采购项目及服务的投标邀请，我单位已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我单位确认参加贵方采购编号：___________采购投标(如有合同包，请写明要投标的合同包)。

投标代表：_____________________

联系电话：_____________________

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　　日

格式8  供货及技术服务协议

甲方：嘉庚创新实验室

（用户单位：     项目组）

乙方：

兹甲方向乙方购买公司生产的，经双方共同议定，达成如下协议：

1．供货内容及价格：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 |  | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （美元） | 总价 （美元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额 |  |  | USD： （大写： 美金） |  |  |  |  |  |

2．交货时间：合同签订后天内。如果乙方没有按照规定时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，每日赔偿费按合同价的5‰计收。逾期日的，甲方有权单方解除本协议，一切因乙方不履行协议或逾期履行协议所致之损失均由乙方承担。
3．运输方式及到港站：CIP厦门

4．技术配置方案见附件。

5．外贸合同签订：

甲方委托             （外贸代理公司由实验室从入围的进口外贸代理服务商选定）签订外贸合同，协助办理免税及办理进口报关、报检等手续。

乙方（委托）           签订外贸合同及办理出口事宜。

6．付款方式：甲方通过受其委托的            （外贸代理公司）付款，乙方授权受其委托的              （前述乙方委托其签订外贸合同的出口商，一般为制造商）收款，付款方式为：开具100%信用证，30%见单即付，70%货到验收合格后凭最终用户（嘉庚创新实验室项目）的验收合格报告单支付。

7．验收方式：

货物到达甲方指定地点，乙方收到甲方通知7个工作日内组织安装调试，具备验收条件后，由甲方组织验收。若仪器设备或配件数量缺少、技术资料不齐全、外观破损或者仪器性能达不到技术指标要求，按以下方式理赔：

①乙方负责调换有瑕疵的货物或补足短缺。补货、换货必须全新，且满足原规格、质量和性能要求，乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。若更换调试6个月后仍验收不合格,在乙方继续采取上述救济措施的同时，甲方有权不再支付尾款。

②若乙方采取调换、补货、换货等措施后仍无法满足甲方需求的，甲方有权退货，乙方须将退货金额以成交原币种退还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、商检费、仓租、码头装卸费以及为保管退货而发生的一切其他必要费用。

8．售后服务：

①保修期限：自装机验收完成并经甲方签字确认合格之日起计，乙方对甲方购买的仪器保修时间为    年，保修期间，因产品质量问题导致的一切费用均由乙方承担（人为损坏除外）。

②乙方需向甲方提供原厂维修服务（含保修期间的保修服务）。

③乙方负责免费提供现场仪器操作培训。

④设备验收前提供一套完整的技术资料，包括：原厂说明书、用户手册、装箱单、出厂质量检验合格证及其他必要的资料。

9.其它约定事项：双方协商。

10.争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，应协商解决；协商不成，各方均有权将争议提交甲方所在地人民法院适用中华人民共和国法律诉讼解决。守约方因维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等在内的一切费用，均由违约方承担。

11.本协议壹式肆份，由甲方、甲方用户单位、乙方、嘉庚创新实验室资产采购管理室各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：嘉庚创新实验室              乙方：

地址：                            地址：

用户代表人：                      法定代表人：

电话：                            委托代表人：

移动电话：                        电话：

日期：                            传真：

日期：

用户代表人所在单位签章：